《无源无线温度传感器》

“浙江制造”标准编制说明

杭州休普电子技术有限公司

2021年8月

目 录

1  项目背景	1

2  项目来源	2

3  标准制定工作概况	2

4  标准编制原则、主要内容及确定依据	6

5  标准先进性体现	9

6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性	14

7  社会效益	14

8  重大分歧意见的处理经过和依据	15

9  废止现行相关标准的建议	15

10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由	15

11  贯彻标准的要求和措施建议	15

12  其他应予说明的事项	15

- 1  项目背景

温度是在生产过程中最为普通也最常用的检测量。在日常生活,农业生产,微电子工艺研发与生产,航空航天,高铁交通等领域,温度检测都是至关重要的。近些年,温度传感技术经历了由有线到无线,由有源到无源的发展过程。一方面,这与有线,有源温度传感技术的缺点有关,即存在着电源更换,维护成本,安全隐患,测温局限,尺寸偏大,布局不方便等问题.而且无源无线传感技术可以应用于恶劣环境条件下的温度测量,它不仅可以满足一些严格的需求,而且有许多无可比拟的优势,特别是在一些特殊的环境下的测温,如旋转部分,密封部件,高温,高腐蚀等环境下。另一方面,根据我国物联网,智能化的技术的发展的主流趋势,作为物联网中的一项重要技术分支,无源无线温度传感器具有低功耗,安全性,无人值守,布网布局的灵活性等方面的优点,符合物联网的需求。因此,无源无线温度传感器是未来温度检测技术发展趋向的必然结果。

为引领无源无线温度传感器行业发展，响应浙江省人民政府办公厅《关于打造“浙江制造”品牌的意见》，制定“浙江制造”团体标准。本标准的制定实施，通过标准引导，促使无源无线温度传感器生产企业创新升级，增强自主创新能力，提升我国产品行业的整体质量水平和国际竞争力，实现产品行业的转型升级和跨越发展。

- 2  项目来源

由杭州休普电子技术有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品牌联论证通过并印发了浙品联〔2021〕10号文件《2021 年第四批“浙江制造”标准制定计划》，项目名称：《无源无线温度传感器》。

- 3   标准制定工作概况

- 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制订单位：浙江省标准化研究院

3.1.2  本标准主要起草单位：杭州休普电子技术有限公司。

3.1.3  本标准参与起草单位：杭州沃伦森电气有限公司

3.1.4  本标准起草人为：赵国栋、吴孝兵、董胜利、吴洪青、智照路。

3.1.5  本标准评审专家组长：XX。

3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作

按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准研制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。

3.2.1.1 企业现场调研

对企业进行现场调研，对“浙江制造”标准立项相关资料进行收集整理。

3.2.1.2 成立标准工作组

根据省品牌联下达的“浙江制造”标准《无源无线温度传感器》制订计划，杭州休普电子技术有限公司召集标准同行、标准化机构、检测机构等相关方成立了标准工作组，明确了各参与单位及人员的职责分工。

3.2.1.3 明确研制重点

《无源无线温度传感器》标准研制的重点包括：标准名称、标准适用范围、设计要求、原材料要求、工艺装备要求、检验检测要求以及产品核心质量特性对应的关键技术指要求、相应的检验检测方法。

3.2.1.4 研制计划及时间安排

第一阶段： 2020年12月底前成立工作小组，学习、研究国内外相关标准，确定标准改进的路线和方向，明确指标。完成《无源无线温度传感器》浙江制造“立项建议书”和“标准草案”的撰写，完成项目申报立项。

第二阶段：收到答辩通知，准备答辩材料，进行项目答辩，通过后完成立项。

第三阶段：立项完成后一个月内，组织相关单位，召开启动会，完成标准讨论，形成标准征求意见稿。

第四阶段：启动会后两周内，向各有关单位发送征求意见稿，并完成各单位意见的征集。

第五阶段：征求意见完成后一个月内，召开标准评审会，邀请同行业专家、代表、认证公司代表、标准主要起草人等人员参加。

第六阶段：评审会后两周内，完善标准，形成最终稿，并且发布实施。

3.2.2  标准草案研制

3.2.2.1  型式试验内规定的全技术指标先进性情况

本标准（草案）基本确定了本标准的先进性；充分考虑了“浙江制造”标准制订框架要求、编制理念和定位要求等，全面体现了标准的先进性。

标准工作组根据“浙江制造”标准的编制理念，“国内一流、国际先进”的定位要求，以行业标准NB/T 42086-2016为基础，对标国内先进企业代表。

本标准以国家标准为基准，对标国内先进同行技术要求和水平，项目的设置覆盖了国家标准的技术要求，并高于或等于国家标准；同时从行业的发展和产品应用领域的变化要求，从产品使用的稳定性及便利性出发，真正体现了“浙江制造”标准的“国内一流，国际先进”的理念。

3.2.2.2  基本要求、质量保证方面的先进性情况

为响应“浙江制造”标准作为产品综合性标准的理念，从产品的全生命周期角度出发，工作组从产品的设计研发、原材料、生产制造、检测等生命周期出发，提炼了标准“四精”要求。

在基本要求方面：

为响应“浙江制造”标准作为产品综合性标准的理念，从产品全生命周期角度出发， “浙江制造”团体标准研制工作组围绕无源无线温度传感器的设计研发、原材料、工艺及装备、检验检测等方面，进行先进性提炼，涵盖了产品的整个生命周期。

（1）在产品设计上：采用多语言编程，计算机三维设计软件对产品进行辅助设计，利用计算机软件对设计的温度进行计算、分析、验证；设计过程中形成有设计验证，设计验证应包含传感器的计算机三维造型、CAE有限元分析过程及使用寿命的验证。

（2）在原材料方面：传感器应采用温度数字芯片；取电材料采用高导磁合金材料，磁饱和强度不小于0.75T；外壳采用耐高温材料，可燃性等级达到V-0级，灌封后防护等级不低于IP68。

（3）在工艺设备方面：配备满足工艺条件的传感器带电运行的老化箱、温湿度交变湿热试验箱、真空干燥箱等设备；配备温度验证实验室、模拟现场运行实验室；配备焊接烟气排放装置。

（4）在检测能力方面：应具备关键部件的检验能力，至少应配备零点温度误差测量及补偿设备、静电放电测试仪、温湿度交变湿热试验箱、水银温度计（或二等标准铂电阻温度计）；带电子组件的传感器还应具备耐压测试仪、盐雾试验箱、高温老化房、数字电桥、示波器、频谱仪等设备；应具备传感器整机检验能力，至少应配备高精度的载荷发生系统（电流值误差、误差不大于±1A）、与载荷发生系统配套的高精度高低温实验箱（温度范围-40℃～+150℃，误差±1.0℃）、多路数据记录仪（同时显示 8 路及以上）等设备，其量程应能覆盖全系列产品。

在质量保证方面：

为体现“浙江制造”标准的“精诚服务”这一理念，制造方负责到现场指导安装；制造方自发货之日起，在正常储运与使用条件下，应保证产品在24个月内正常使用；制造厂应终身为用户提供维修服务；产品发生质量问题，制造方应在接到反馈的24小时内做出响应，并在48小时内给出具体解决方案；温度传感器本体上有永久可追溯的唯一性标识。

3.2.2.3  按照“浙江制造”标准制订框架要求，及“浙江制造”标准编制理念和定位要求研制标准草案情况。

按照“浙江制造”标准制订框架要求，标准草案在术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存和质量承诺等各个方面进行了全方位的阐述。按照“国内一流、国际先进”的要求，以国家标准为基础，对标国际先进标准及标杆企业，力求体现最先进的浙江工艺，用高质量来保障品牌生命，成为无源无线温度传感器这一细分的标杆和领跑者。

3.2.2.4标准研讨会研讨情况

《无源无线温度传感器》标准草案已于2021年6月研制完成，并于2021年8月13日在杭州市余杭区召开标准研讨会。在标准启动会暨研讨会上，标准研制工作组及相关专家根据“浙江制造”标准要求，针对无源无线温度传感器产品的基本要求，技术指标要求和质量承诺进行研讨，并对产品核心技术指标对比维度进行探讨，充分考虑“浙江制造”标准制订框架要求、编制理念和定位要求等，全面体现标准的先进性。标准研制工作组及相关专家对标准草案提出以下问题：

（1）1.范围需要写明使用场所；

（2）5.1.1和5.1.3术语技术要求，放在设计开发不合理；

（3）6.4.3无线手段能传输到就行了，写太细了。

（4）6.6.1表3 环境适应性要求中的低温试验需要进一步明确时间；

（5）6.6.3振动需要进一步细分；

（6）8.4型式检验需要明确送样量。

（7）4.3.1表1 无源无线温度传感器温度测量技术指标中的温度采集间隔时间控制最小时间即可；

（8）5.2.2取电材料采用高导磁合金材料，磁饱和强度指标要求写上；

（9）6.5.2无线通信技术要求a）无线频率：433MHz不合理，可替换成丢包率，相应的指标和检测方法增加；

（10）5.2.1中芯片尺寸可删除，范围不用框太小；

（11）6.2　运输、贮存极限环境温度不一致。

3.2.3  征求意见

标准起草工作组于2021年 XX月XX日将标准及其编制说明在品联会官网和发出到各有关单位公开征求意见，截止2021年XX月XX日，共征求到征求意见结束共收回复意见XX家，有效回复意见XX家，共回复意见XX条，其中无意见XX家。经标准研制工作组整理和逐一审核确定，修改采纳XX条，未采纳XX条。

3.2.4  专家评审

按照“浙江制造”标准评审要求，提出专家建议名单。名单如下：

| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2021年XX月XX日，召开《无源无线温度传感器》“浙江制造”团体标准评审会，标准研制工作组向XX、XX、XX、XX、XX等5家评审单位与会专家汇报了公司及产品基本情况、标准编制背景和目的、标准内容及先进性说明、征求意见情况等，并接受了专家组的质询。经过讨论提出修改意见如下：

1）XX；

2）XX；

评审会共提出了意见XX条，其中采纳XX条，未采纳XX条。

3.2.5  标准报批（根据标准版次调整）

2021年XX月XX日标准工作组根据评审会上专家提出的修改意见对标准（送审稿）进行了修改，形成了标准（拟报批稿），并向标准评审组专家征求意见。于2021年XX月中旬进行报批。

- 4标准编制原则、主要内容及确定依据

- 4.1 编制原则

标准编制遵循“合规性、必要性、先进性、经济性、可操作性”的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

4.1.1  合规性

本标准符合相关法律法规、产业政策以及强制性标准的要求，本标准核心指标之外的基本指标均符合相关国、行标的要求。根据“浙江制造”标准的编制理念，“国内一流、国际先进”的定位要求，以行业标准NB/T 42086-2016为基础，对标国内先进企业代表，本标准在尺寸、密封性能、耐寒性能、抗热震性能均提出先进的标准要求。

4.1.2  必要性

本标准所有指标均以优化解决无源无线温度传感器能量收集（取电）、测量范围、测量精度与传输距离为痛点出发。

无源无线温度传感器具有低功耗,安全性,无人值守,组网布局的灵活性等方面的优点,符合物联网的需求,因此,无源无线温度传感器是未来温度检测技术发展趋向的必然结果。

4.1.3  先进性

本标准完全符合现有国标和国际标准，其中实用性要求远高于它们，先进性的主要表现：

1）提高测量精度：由0～85℃绝对误差不超过2℃提升到-40～85℃绝对误差不超过1℃。

2）提升测量范围：测量范围从0℃～+125℃提升到-45℃～+125℃。

3）提提升静电放电抗扰度：由3/4级 提升到4级。

4）提升辐射电磁场抗扰度：由3/4级 提升到3级。

5）提升启动电流：由不大于0.05倍一次额定电流（大于400A）或20A提升到≥5A。

6）提升使用寿命：由电池连续工作寿命不低于3年提升到产品寿命不低于10年。

7）提升通信距离：由≥100m提升到≤300m。

8）提升外壳防尘等级：由外壳防尘等级IP4X提升到外壳防尘等级IP6X。

4.1.4  经济性

本产品采用电磁能取电无需配置电池。解决了传感器的能量需求问题，使得传感器摆脱了对传统电池的束缚，避免使用中更换电池，减少维护成本，产品更环保，减少了对环境的污染。

4.1.5  可操作性

标准的技术要求均明确了对应的标准检测方法，且可由第三方实验室检测；技术要求、检验方法要求均可追溯。

- 4.2 主要内容及确定依据

要求方面，主要内容及确定依据如下：标准主要内容包括范围、规范性引用文件、型式规则、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及质量承诺九个方面对标准进行编制。其中基本要求涵盖了产品设计研发、材料和零部件、工艺及装备、检验检测四方面；在基本要求方面，主要内容及确定依据如下：

4.2.1基本要求

基本要求按浙江制造的研制要求，结合标准研制工作组的调研制定。

4.2.1.1设计研发

1）产品设计应采用多语言编程，计算机三维设计软件对产品进行辅助设计，利用计算机软件对设计的温度进行计算、分析、验证。

2）注塑模具采用三维建模进行设计，注塑流道应进行模拟分析。

3）设计过程中应形成有设计验证，设计验证应包含传感器的计算机三维造型、CAE 有限元分析过程及使用寿命的验证。

4）装置应采用阻燃、防腐、防潮等设计。

4.2.1.2材料和零部件

1）应采用温度传感器数字芯片，参数写下。

2）取电材料采用高导磁合金材料，磁饱和强度不小于0.75T。

3）外壳采用耐高温材料，可燃性等级达到V-0级，灌封后防护等级不低于IP68。

4.2.1.3工艺装备

- 应具备满足工艺条件的传感器带电运行的老化箱、温湿度交变湿热试验箱、真空干燥箱等设备。

- 应具备温度验证实验室、模拟现场运行实验室。

- 应具备焊接烟气排放装置。

4.2.1.4检验检测

- 应具备关键部件的检验能力，至少应配备零点温度误差测量及补偿设备、静电放电测试仪、温湿度交变湿热试验箱、水银温度计（或二等标准铂电阻温度计）；带电子组件的传感器还应具备耐压测试仪、盐雾试验箱、高温老化房、数字电桥、示波器、频谱仪等设备。

- 应具备传感器整机检验能力，至少应配备高精度的载荷发生系统（电流值误差、误差不大于±1A）、与载荷发生系统配套的高精度高低温实验箱（温度范围-40℃～+150℃，误差±1.0℃）、多路数据记录仪（同时显示 8 路及以上）等设备，其量程应能覆盖全系列产品。。

4.2.2技术要求

在技术要求方面，主要内容及确定依据如下，（见表1）：

表1  技术要求

| 序号 | 检验项目 |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观和结构 |  |  | 外壳应平整，无明显变形，表面无裂纹、划痕及污渍、外露部件无锈蚀现象; 传感器外形结构应完好。表面涂覆层均匀、牢靠，不溃裂，无毛刺 |
| 2 | 主要功能 | 能量收集 |  | 采用电磁能感应供电 |
| 3 |  | 温度测量 |  | -45～125℃ |
| 4 |  | 无线数据传输 |  | 有效温度数据通过无线频段传输至接收装置，实现远距离无线数据传输 |
| 5 |  | 温度发包间隔 |  | 180S～40S |
| 6 | 技术性能 | 取电 |  | ≥5A |
| 7 |  | 无线通信 |  | ≤300m |
| 8 |  | 温度测量 |  | -45～125℃ ±1.0℃ |
| 9 | 性能测试 | 环境适应性 |  | GB/T 2423 |
| 10 |  | 电磁兼容性 |  | GB/T17626 3/4级 |
| 11 |  | 机械性能 | 振动响应能力 | GB/T 2423.10 |
| 12 |  |  | 振动耐久试验 | GB/T 2423.10 |
| 13 |  |  | 抗运输自由跌落能力 | JB/T 9329-1999 |
| 14 |  |  | 连续通电性能 | NB/T42086-2016 |
| 15 |  |  | 外壳防护性能 | GB/T 4208-2017 IP68 |

4.2.3试验方法

提升指标则引用对标标准行业标准的试验方法。

4.2.4检验规则

标准规定了检验分类，强化了出厂检验，规定了型式检验及判定规则。

4.2.5标志、包装、运输和贮存

标准规定了标志、包装、运输和贮存的要求。

4.2.6质量承诺

1）制造方负责到现场指导安装。

2）制造方自发货之日起，在正常储运与使用条件下，应保证产品在24个月内正常使用。制造厂应终身为用户提供维修服务。

3）产品发生质量问题，制造方应在接到反馈的24小时内做出响应，并在48小时内给出具体解决方案。

4）温度传感器本体上有永久可追溯的唯一性标识。

根据以上国家标准、国内同行先进企业指标、国外先进标准、国外高端客户指标要求指导本标准研制。

- 5  标准先进性体现

- 5.1  主要技术指标对比分析情况。

无源无线温度传感器从规格尺寸及允许偏差、外观质量、性能指标等三个主要质量特性出发，以NB/T 42086-2016标准为依据，提升了产品的尺寸、密封性能、耐寒性能、抗热震性等核心技术指标，具体指标见表2。

表2 先进性指标对比表

| 序号 | 质量特性 | 关键技术指标 | 行标要求 （NB/T 42086-2016） | 高端客户技术要求（国网山东省电力公司） | 浙江制造标准 | 对标结论 | 必要性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量精准度 | 测量精度 | 0～85℃绝对误差不超过2℃ | / | -40～85℃绝对误差不超过1℃ | 提升 | 温度高低间接反映所带负荷大小以及连接部位是否牢靠、有无松动等异常情况发生，所以对测量部位精度要求是越高越好 |
|  |  | 测量范围（℃） | 0℃～+125℃ | -20℃～+125℃ | -45℃～+125℃ | 提升 | 范围宽使用的场景就多、应用广泛，户内户外都可使用。结合国内高端客户需求以及行业发展水平的现状，提升该项指标 |
| 2 | 抗扰度强 | 静电放电抗扰度 | 3/4级 | / | 4级 | 提升 | 抗干扰差会造成设备故障或误动作；会造成电击，危及人身安全；在特殊环境中极易引起爆炸和火灾，因此提升抗干绕等级 |
|  |  | 辐射电磁场抗扰度 | 3/4级 | / | 3级 |  | 无源无线温度传感器使用场景多数在高电压、大电流的强电磁场环境中，提高产品的辐射电磁场抗扰度，使产品稳定可靠运行，以保证客户使用的满意度 |
| 3 | 启动电流低 | 启动电流（A） | 不大于0.05倍一次额定电流（大于400A）或20A | / | ≥5A |  | 启动电流越低使用场景越多，有一定负载情况下产品就可工作，实时监测设备运行状态就越多。 |
| 4 | 使用寿命长 | 使用寿命 | 电池连续工作寿命不低于3年 | / | 产品寿命不低于10年 | 提升 | 传感器供电由电磁能取电（无源）取代由电池有源供电显著提高产品的使用寿命 |
| 5 | 通信距离远 | 通信距离（m） | ≥100 | / | ≤300 | 提升 | 通信距离远运用场合多，传感器使用场所造成信号衰减非常明显，因此需要提升传感器无线数据的通信距离 |
| 6 | 外壳防护性能优异 | 防尘等级 | IP4X | IP6X | IP6X |  | 适用于输电线路的实时温度在线监测，需要产品尘密，完全达到防尘防水，也是无源无线温度传感器耐用性的指标 |
|  |  | 防水等级 | IPX3 | IPX8 | IPX8 |  |  |
|  |  | 可燃性等级 | / | / | V-0 | 新增 |  |

由上表的对比分析可见，本标准相比NB/T 42086-2016的先进性主要体现在以下几个方面：

1）提高测量精度：由0～85℃绝对误差不超过2℃提升到-40～85℃绝对误差不超过1℃。

确定依据：提升了技术要求，优于NB/T 42086-2016。温度测量范围与精度是无源无线温度传感器最基本的指标，温度高低间接反映所带负荷大小以及连接部位是否牢靠、有无松动等异常情况发生，所以对测量部位精度要求是越高越好。

2）提升测量范围：测量范围从0℃～+125℃提升到-45℃～+125℃。

确定依据：提升了技术要求，优于NB/T 42086-2016。测量范围是无源无线温度传感器非常重要的指标之一，范围宽使用的场景就多、应用广泛，户内户外都可使用。结合国内高端客户需求以及行业发展水平的现状，提升该项指标。

3）提升静电放电抗扰度：由3/4级 提升到4级。

确定依据：提升了技术要求，优于NB/T 42086-2016。复杂的运行环境下对产品的抗干扰性要求非常高，抗干扰差会造成设备的故障或误动作；会造成电击，危及人身安全；在特殊环境中极易引起爆炸和火灾，考虑到不同使用环境，因此提升抗干绕等级，增强产品的使用特性。

4）提升辐射电磁场抗扰度：由3/4级 提升到3级。

确定依据：提升了技术要求，优于NB/T 42086-2016。3级是此标准的最高等级，无源无线温度传感器使用场景多数在高电压、大电流的强电磁场环境中，要保证产品稳定可靠的与终端间通讯也是在使用过程中最让用户担心的特性之一，如何保证在此环境下可靠工作，就要提高产品的辐射电磁场抗扰度，使产品稳定可靠运行，以保证客户使用的满意度。

5）提升启动电流：由不大于0.05倍一次额定电流（大于400A）或20A提升到≥5A。

确定依据：提升了技术要求，优于NB/T 42086-2016。启动电流是无源无线温度传感器非常重要的特性之一，启动电流越低使用场景越多，有一定负载情况下产品就可工作，实时监测设备运行状态就越多。结合国内高端客户需求以及行业发展水平的现状，提升该项指标。

6）提升使用寿命：由电池连续工作寿命不低于3年提升到产品寿命不低于10年。

确定依据：提升了技术要求，优于NB/T 42086-2016，传感器供电由电磁能取电（无源）取代由电池有源供电显著提高产品的使用寿命，也是无源无线温度传感器耐用性的指标，结合国内高端客户需求以及行业发展水平的现状，提升该项指标。

7）提升通信距离：由≥100m提升到≤300m。

确定依据：提升了技术要求，优于NB/T 42086-2016，通信距离是无源无线温度传感器非常重要的特性之一，通信距离远运用场合多，传感器使用场所造成信号衰减非常明显，因此需要提升传感器无线数据的通信距离，结合国内高端客户需求以及行业发展水平的现状，提升该项指标。

8）提升外壳防尘等级：由外壳防尘等级IP4X提升到外壳防尘等级IP6X。

确定依据：提升了技术要求，优于NB/T 42086-2016，提高产品的耐久性。此传感器可适用于输电线路的实时温度在线监测，需要产品尘密，完全达到防尘防水，也是无源无线温度传感器耐用性的指标，结合国内高端客户需求以及行业发展水平的现状，提升该项指标。

- 5.2  基本要求（型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面）、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

5.2.1  设计研发

●有设计验证，设计验证应包含传感器的计算机三维造型、CAE 有限元分析过程及使用寿命的验证，并持续改进工艺，以利于提高产品的性能

说明：充分考虑产品精度、抗干扰等要求，在产品设计开发初期就考虑产品使用寿命的要求。

5.2.2  材料要求

●取电材料采用高导磁合金材料，磁饱和强度不小于0.75T。

说明：考虑到精良选材，主要原料符合国标、行标中的高品质要求。

●外壳采用耐高温材料，可燃性等级达到V-0级，灌封后防护等级不低于IP68

说明：原材料符合耐高温要求。

5.2.3  工艺装备

●在工艺设备方面：工艺条件的传感器带电运行的老化箱、温湿度交变湿热试验箱、真空干燥箱等设备；配备温度验证实验室、模拟现场运行实验室，具有焊接烟气排放装置。

5.2.4  检测要求

●在检测能力方面：配备零点温度误差测量及补偿设备、绝缘电阻测试仪、恒温恒湿箱、洛氏硬度计；带电子组件的传感器还应具备耐压测试仪、泄漏电流测试仪、接地电阻测试仪等设备。具备传感器整机检验能力，至少应配备高精度的载荷发生系统（力值误差、重复性误差不大于 0.01%的高精度力标准机或 M1 等级标准砝码）、与载荷发生系统配套的高精度高低温实验箱（温度范围-10℃～+50℃，误差±1℃）、高精度测量放大器或传感器输出信号测量仪（显示 6 位半及以上）等设备，其量程应能覆盖全系列产品。

- 5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

5.3.1  设计

采用多语言编程，计算机三维设计软件对产品进行辅助设计，利用计算机软件对设计的温度进行计算、分析、验证，体现了“智能制造”的理念。

5.3.2  材料

外壳采用耐高温材料，可燃性等级达到V-0级，灌封后防护等级不低于IP68，体现了“绿色制造”理念。

5.3.3  工艺和装备

应具备焊接烟气排放装置，体现了“绿色制造”理念。

- 6 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

- 6.1 目前国内主要执行的标准有：

NB/T 42086-2016  无线测温装置技术要求

- 6.2 本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况

本标准按照相关法律、法规、规章、强制性标准的规定，无任何违背。

标准不存在低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

- 6.3 本标准引用了以下文件：

GB 4943.1-2011  信息技术设备 安全 第1部分：通用要求

GB 9254-2008  信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T 191-2008  包装储运图示标志

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.10  环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）

GB/T 4208-2017  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 2424.7-2006  电工电子产品环境试验试验A和B（带负载）用温度试验箱的测量

GB/T 7261-2016  继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.8  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9  电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

NB/T 42086-2016  无线测温装置技术要求

以上引用文件现行有效。

- 7  社会效益

本标准的研制重点是提高浙江制造标准的水平，使标准更趋于合理、可行、有效，以此来推动企业产品质量的提高，满足在新的市场经济形势下，对产品技术和质量严格要求；对通信运营商在实际使用中提高了工作效率，降低了施工成本，对未来加快通信技术的发展具有里程碑式的意义。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

/

- 9  废止现行相关标准的建议

/

- 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

- 11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

杭州休普电子技术有限公司将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12  其他应予说明的事项

无。

《无源无线温度传感器》标准研制工作组

2021年7月26日